附件4

项目需求响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考需求 | 是否能完全响应（是/否） | 不能响应的需求及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化多功能脑电图仪 | 1 | - 一、性能要求及技术参数 ： 1.硬件参数 - （1）通道数：脑电通道≥40通道；具备独立的REF通道和GND通道； - （2）带宽：0.02-1200Hz； - （3）幅频特性：幅频特性 0.1-1000Hz，最大允许偏差应不超过+5％-10％； - （4）耐极化电压：加±750mV 的直流极化电压，幅度最大允许偏差应不超过±5％； - 2.视频组件 - （1）保证脑电采集与音视频同步； - （2）夜视功能：红外补光（距离30m），日夜模式可自动切换。 - 3.闪光刺激组件 - （1）峰值波长：450nm±20nm、600nm±20nm； - （2）最大输出光功率：≤200mW。 - 4.软件功能要求 - （1）系统支持用户自定义界面布局，可选择上下分屏或左右分屏模式；支持自定义显示内容，包括波形、定量脑电图及视图栏；界面提供快捷操作按钮，可快速展开或隐藏相应功能模块； - （2）具备脑区定量分析功能，支持自定义设置脑区，可把多导联设置为某个脑区；具备定量分析叠加对比功能，支持在同一个坐标系中呈现2导或2个脑区定量分析趋势图； - （3）支持过度换气试验功能； - 二、配置要求： - （1）40导放大器1台 - （2）工作站（含软件系统）1套 - （3）闪光刺激器（含红黄蓝滤光片）1套 - （4）同步视频系统1套 - （5）通用台车1台 - （6）输出报告配件功能 （7）需满足信创产品要求，能完成信创符合性测评。 - 三、设备维保以及未来置换主要配件： （1）设备及配件免费维保时间≥5年。 （2）需承包医院现用系统接口费。 - （3）设备配置及相关收费符合现行医保收费标准。 （4）响应时间：2小时内响应，12小时到达现场维修，24小时内修复，超过24小时提供同型号备用机型。 |  |  |